壁挂式空气消毒机参数（2019）

一、设备名称：壁挂式空气消毒机

1.1、用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区、消毒供应中心检查包装灭菌区、无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等

1.2、国内一线品牌，必须具备国家权威部门的卫生安全评价报告

二、技术参数

2.1、外形：壁挂式

2.2、整机外壳采用优质冷轧钢板，可在有人工作状态下进行连续动态消毒

2.3、电源：AC 220V  50Hz

2.4、输入功率：≤45W

2.5、最大适用体积：≧60 m3

2.6、额定循环风量：≧600m3/h

2.7、噪声：≤55 dB(A)

2.8、负离子浓度：≥6.2×106  个/cm3气

2.9、可吸入颗粒物平均净化效率为≥90%

2.10、气雾室细菌的杀灭率均≥99.90%

★2.11、自然菌平均消亡率（消毒时间60min）≥90%

2.12、消毒时空气中臭氧量：≤0.1 mg/m3

2.13、静电场强度：≥7300V

2.14、消毒方法：静电吸附型，可有效去除有机气体和各种异味。在有人工作环境里连续动态消毒

★2.15、选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板技术，有效去除有机气体和各种异味。采用组合式高压静电场、蜂窝六壁式结构积尘

2.16、采用高静压低噪声离心风机，具有高、中、低三档可调风速

2.17、程控自动运行，具有6个预约自动开关机时段功能

2.18、有负氧离子清新净化空气

2.19、液晶中文显示屏，显示北京时间，远红外线遥控

2.20、有自动累时维护、过滤器自动清洗报警、温湿度，故障提醒，杀菌模块故障报警，风动系统故障报警；负离子正常工作指示、高压静电场故障指示功能

2.21、钣金外壳，不发黄不变色

2.22、实时检测室内温湿度

三、配置

3.1、生产厂家原装配置（见装箱单）

3.2、购销合同所有配置

四、售后服务

4.1、质保期：整套（含零配件）设备从验收合格之日起三年

4.2、供方按照购方要求送货到指定位置进行安装调试

4.3、供方负责免费为购方相关人员进行操作使用、维护保养及维修培训，至购方满意为止

★4.4、提供生产厂家原始的零配件及耗材价格表